Приложение 2к Технической спецификации

Утверждаю

Директор КГП на ПХВ «Районная больница

района Магжана Жумабаева» КГУ «Управление

здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Сагандыкова Г.Т. _________________

«_8__»_октября_2024

Техническая спецификация

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для ударно-волновой терапии |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для ударно-волновой терапии |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | – компактный и совершенный аппарат для ударно-волновой терапии. Данный идеальный аппарат для ударно-волновой терапии является безопасным, комфортным и понятным для пользователя, а также бюджетным и компактным. Ударно-волновая терапия используется для лечения тканей мышц/сухожилий и инсерции. Ударные волны – это высокие звуковые импульсы. Энергия, выпускаемая в зону лечения, улучшает метаболизм и циркуляцию крови, таким образом, стимулируя механизм самозалечивания. Преимущества ударно-волновой терапии: Короткое время для одного курса лечения Высокий результат лечения после нескольких курсов лечения Делает ненужным прохождение лечение медикаментами или хирургическое вмешательство Эффективность ударно-волновой терапии успешно доказана научными исследованиями. Особенности: Компактность не нуждается в компрессоре, так как он имеет электромагнитную систему. Электромагнитная система маленькая, легкая и мобильная. Мобильность имеет алюминиевый кейс со всеми необходимыми аксессуарами, такими как разные излучатели и педаль переключения. Легок для транспортировки и эргономичный для проведения полной терапии. Минимальное тех. обслуживание, длинный срок эксплуатации Лечебная система для электромагнитного порождения / применения ударной волны в ортопедии и физиотерапии Размеры не более длина 350 мм / ширина 250 мм / высота 140 мм Вес не более 2.7 кг Параметры электросети от 100 до 240 В переменного тока / 50/60 Гц, 220 В переменного тока / 60 Гц Предохранители не менее 3,15 AT Соответствие нормам Класс защиты IIa / Класс приложения BF Диапазон частот от 1 Гц до 22 Гц, можно регулировать пошагово по 1 Гц 3 ударных режима, 4, 8, 12 ударов Уровни энергии удара не менее 60 – не более 180 пошагово по 10 мДж и 185 мДж (на аппликаторе) Можно выбирать из четырех фиксированных настроек при частоте 16 Гцмакс. 120 мДж Режим работы С перерывами макс. Не менее 6000 ударов / перерыв не менее 15м мин Точность не более ± 20% Наконечник для подачи ударной волны: Эргономичная модель с корпусом из анодированного алюминия и вентиляторным охлаждением Количество встроенных программ терапии не менее 28 Количество пользовательских программ терапии – не менее 120 Размеры не более 230 мм в длину, 50 мм в диаметре Вес не более 850 г (с кабелем) Срок службы не менее 2,000,000 ударов (минимум) Аппликаторная головка со сменными аппликаторами (6 / 15 / 25 мм в диаметре) Размеры (полностью включая кейс) не более Длина 580 мм / Ширина 470 мм / Высота не более 250 мм Общий вес не более 12 кг (полностью с кейсом). Вес аппарата не более 2,7 кг | 1 шт. |
|  |  | 2 | Излучатель 15 мм | Аппликаторная головка с излучателем не менее 15мм, размеры: Длина не менее 23 см, диаметр не более 5 см. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Держатель для ручки | Держатель для ручки можно расположить как слева, так и справа от прибора. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Излучатель 25 мм | Плотность энергии волны от не менее 0,04 до не более 0,12 мДж/мм2 | 1 шт. |
|  |  | 5 | Излучатель 15 мм | Плотность энергии волны не менее от 0,11 до не более 0,34 мДж/мм2 | 1 шт. |
|  |  | 6 | Излучатель 6 мм | Плотность энергии волны не менее от 0,71 до не более 2,12 мДж/мм2 | 1 шт |
|  |  | 7 | Ножной переключатель | Ножной выключатель (активатор). Ножная педаль - для начала процедуры. Педаль размещается на полу. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кейс | Алюминиевый кейс для транспортировки | 1 шт. |
|  |  | 9 | Сетевой кабель | Кабель подключения к электропитанию. Алюминиевый кейс для переноски аппарата в надлежащем виде. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Силиконовое покрытие, 10 шт | Силиконовые сменные колпачки, надеваемые на контактную часть излучателя. Силиконовый колпачок защищает аппликатор от загрязнений и внешних воздействий. | 10 шт. |
|  |  | 11 | Гель Endopuls, бутылка 250мл | Емкость с гелем не менее 250 мл. Гель для уменьшить трение кожи. Гель для проведения терапии. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочая среда от10 до 25 °C; 700 гПа – 1060 гПа, относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации Хранение / Перевозка Краткосрочная - от 10 до 55 °C; 700 гПа – 1060 гПа, относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации Долгосрочная от 0 до 40 °C; 700 гПа – 1060 гПа, относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Зеленая,35 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки: 45 календарных дней после заключения договора Адрес: СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Зеленая,35 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий В стоимость оборудования входит инструктаж и обучение персонала, монтаж, отладка оборудования и пуско-наладочные работы. |  |  |  |

Требования к медицинской  технике определяются п.11 гл.1 раздела 1 Правил 110